## Авто
|  |  |  | Проверка чувствительности регистрации гамма и нейтронного | [5 empty] | 57Co | A0= | 1240 | кБк | 2019-02-15 | Т1/2
|  |  |  | излучения УРК РМ5000В-10№ _____170006______ | [6 empty] | A = | 0 | кБк | 2019-04-09 | 271.8 | суток | 0.14521 | лет прошло
[10 empty] | 137Cs | A0= | 850 | кБк | 2019-02-08 | Т1/2
1. Применяемые источники для проведения проверки чувствительности и условия измерения: | [10 empty] | A = | 834.5417 | кБк | 2019-11-26 | 10990 | суток | 0.79726 | лет прошло
[10 empty] | 252Cf | Ф0= | 9840 | c-1 | 2019-03-07 | Т1/2
| Температура, °C |  | Атм. давление, гПа |  | Отн. влажность, % | [5 empty] | Ф = | 8142.0427 | c-1 | 2019-11-26 | 2.645 | лет | 0.72329 | лет прошло
| 1 |  | 999 |  | 96
Изотоп | Номер источника | Активность, кБк, n/c | Дата изготовления |  | Активность, кБк, n/c, 26.11.2019
137Cs | 001 01.2019 | 850 | 2019-02-08 |  | 834.5417 | [5 empty] | гПа - гектопаскаль, 1 гПа = 100 Па
252Cf | 03/19 | 9840 | 2019-03-07 |  | 8142.0427
2. Проверка чувствительности регистрации гамма излучения.
|  | БДГ1 |  | БДГ2 |  | БДГ3 |  | БДГ4
|  | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник
Значения скорости счета, имп/100 с. |  | 773 | 1827 | 731 | 1504 | 787 | 1870 | 694 | 1472
Приращение, имп/сек. |  | 1054 |  | 773 |  | 1083 |  | 778
Изотоп |  | 137Cs |  | 137Cs |  | 137Cs |  | 137Cs
Активность источника, Мбк. |  | 0.83454 |  | 0.83454 |  | 0.83454 |  | 0.83454
Чувствительность |  | 1262.97 |  | 926.26 |  | 1297.72 |  | 932.25
Допустимая чувствительность |  | Не менее 770 |  | Не менее 770 |  | Не менее 770 |  | Не менее 770
3. Проверка чувствительности регистрации нейтронного излучения.
|  | БДН1 |  | БДН2 |  | БДН3 |  | БДН4
|  | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник
Значения скорости счета, имп/с. |  | 2.38 | 15.29 | 2.44 | 13.67 | 2.27 | 13.67 | 2.15 | 13.35
Приращение, имп/сек. |  | 12.91 |  | 11.23 |  | 11.4 |  | 11.2
Изотоп |  | 252Cf |  | 252Cf |  | 252Cf |  | 252Cf
Поток нейтронов от источника (н/с) |  | 8142.0427 |  | 8142.0427 |  | 8142.0427 |  | 8142.0427
Чувствительность*104 |  | 15.86 |  | 13.79 |  | 14 |  | 13.76
Допустимая чувствительность*104 |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  | Не менее 10
Проверка чувствительности регистрации гамма и нейтронного
излучения УРК РМ5000В-10№ _____170007______
1. Применяемые источники для проведения проверки чувствительности:
| Температура, °C |  | Атм. давление, гПа |  | Отн. влажность, %
| 1 |  | 999 |  | 96
Изотоп | Номер источника | Активность, кБк, n/c | Дата изготовления |  | Активность, кБк, n/c, 26.11.2019
137Cs | 001 01.2019 | 850 | 2019-02-08 |  | 834.5417
252Cf | 03/19 | 9840 | 2019-03-07 |  | 8142.0427
2. Проверка чувствительности регистрации гамма излучения.
|  | БДГ1 |  | БДГ2 |  | БДГ3 |  | БДГ4
|  | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник
Значения скорости счета, имп/100 с. |  | 807 | 1858 | 817 | 1540 | 857 | 1947 | 793 | 1518
Приращение, имп/сек. |  | 1051 |  | 723 |  | 1090 |  | 725
Изотоп |  | 137Cs |  | 137Cs |  | 137Cs |  | 137Cs
Активность источника, Мбк. |  | 0.83454 |  | 0.83454 |  | 0.83454 |  | 0.83454
Чувствительность |  | 1259.37 |  | 866.34 |  | 1306.11 |  | 868.74
Допустимая чувствительность |  | Не менее 770 |  | Не менее 770 |  | Не менее 770 |  | Не менее 770
3. Проверка чувствительности регистрации нейтронного излучения.
|  | БДН1 |  | БДН2 |  | БДН3 |  | БДН4
|  | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник | Фон | Источник
Значения скорости счета, имп/с. |  | 2.15 | 15.01 | 2.6 | 14.18 | 2.05 | 15.82 | 2.07 | 12.17
Приращение, имп/сек. |  | 12.86 |  | 11.58 |  | 13.77 |  | 10.1
Изотоп |  | 252Cf |  | 252Cf |  | 252Cf |  | 252Cf
Поток нейтронов от источника (н/с) |  | 8142.0427 |  | 8142.0427 |  | 8142.0427 |  | 8142.0427
Чувствительность*104 |  | 15.79 |  | 14.22 |  | 16.91 |  | 12.4
Допустимая чувствительность*104 |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  | Не менее 10

## Пеш
Проверка чувствительности регистрации бета
|  | излучения ДАИ-5 |  |  | Дата | 2023-07-14
90Sr | A0= | 2094 | Бк | 2023-05-15 | Т1/2
| A = | 2085.735 | Бк | 2023-07-14 | 10516 | суток | 0.16438 | лет прошло
90Sr | A0= | 365 | Бк | 2023-02-02 | Т1/2
| A = | 361.1233 | Бк | 2023-07-14 | 10516 | суток | 0.44384 | лет прошло
241Am | A0= | 852 | кБк | 2023-05-15 | Т1/2
| A = | 851.7761 | кБк | 2023-07-14 | 158204 | суток | 0.16438 | лет прошло
4. Проверка чувствительности регистрации бета излучения.
БДГ
[5 empty] | Фон | Источник
Среднее значение скорости счета, имп/с. |  |  |  |  | 0 | 98
Приращение, имп/сек. |  |  |  |  | 98
Изотоп |  |  |  |  | 90Sr
Активность источника, Мбк. |  |  |  |  | 361.1233
Чувствительность |  |  |  |  | 0.27138
Допустимая чувствительность |  |  |  |  | Не менее 0,25
Соответствие |  |  |  |  | Соответствует
4. Проверка чувствительности регистрации альфа излучения.
БДГ
[5 empty] | Фон | Источник
Среднее значение скорости счета, имп/с. |  |  |  |  | 0 | 266
Приращение, имп/сек. |  |  |  |  | 266
Изотоп |  |  |  |  | 241Am
Активность источника, Мбк. |  |  |  |  | 851.7761
Чувствительность |  |  |  |  | 0.31229
Допустимая чувствительность |  |  |  |  | Не менее 0,29
Соответствие |  |  |  |  | Соответствует